## 调研
附件1：
河源市人民医院眼前后节光学相干断层扫描仪（OCTA）等一批医疗设备项目设备调研清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 显微扫描仪 | 1 | 1、设备用途：各类临床标本抗酸染色涂片全自动识别和计数； 2、扫描方法：扫描过程全自动； 3、扫描时间：300个视野≤4分钟； 4、自动扫描并识别抗酸杆菌； 5、相机组件，像素≥200万； 6、可对接信息系统，结果双通；
2 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1 | 1、样品位：≥40个样本位； 2、试剂位：≥40个冷藏试剂位； 3、样品检验种类：血清、血浆、全血、脑脊液、尿液等； 4、样品杯：尿液原始管和样品杯均可上机； 5、液面探测：自动液面检测技术，探针防撞保护功能； 6、比色杯数量：≥80个； 7、稀释功能：自定义稀释功能； 8、自动清洗功能：专业的蛋白清洗系统； 9、检测体系：配套的校准品、质控品； 10、可对接信息系统，结果双通；
3 | 全自动微生物样本处理系统 | 1 | 1.可用于痰、尿、拭子、大便、其他液态样本等微生物标本的全自动处理和接种； 2.进样方式：自动连续进样； 3.可装载≥5种培养基种类，可使用有90mm培养基、70mm培养基，装载数量≥150个； 4.接种速度≤60秒/培养基； 5.能识别样本类型，并按样本类型分类处理样本并选择划线方法； 6.信息处理:中文操作系统、支持LIS连接；
4 | 眼前后节光学相干断层扫描仪（OCTA） | 1 | 1、用于眼前后节结构断层成像及血管成像，眼前后节疾病诊断所需的定性与定量分析； 2、具备OCT成像功能； 3、具备OCTA成像功能； 4、具备高分辨眼底镜； 5、具备眼底分析功能； 6、具备眼前节分析功能； 7、眼底拍摄可切换至非超广角镜模式，用于拍摄黄斑细微病灶； 8、具备DICOM数据开放接口； 9、打印机：激光彩色打印机或喷墨彩色打印机；
5 | 眼科低温等离子手术系统 | 1 | 1、可广泛应用于泪道阻塞、皮肤切割分离、上睑下垂、翼状胬肉、感染性角膜炎（真菌、细菌、病毒）等相关疾病； 2、能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠； 3、一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，可一个手柄、同一个输出接口输出； 4、具备多极切割功能及配置，适合开展翼状胬肉、真菌性角膜炎、角膜肿瘤等； 5、具有对隐蔽及深部病变组织的安全有效治疗功能及配置，如眼眶肿瘤等部位；
6 | 头部固定系统 | 1 | 1、可用于神经外科手术中对患者头颅的固定，两侧边轨有内置导航接口，可兼容市面上常见的导航设备，满足现代化导航手术需求； 2、能够根据手术需要对患者头部进行安全固定，起到对头部和颈部的机械支撑作用，可满足患者俯卧位、仰卧位、侧卧位以及坐位等手术体位的需求； 3、万向轴旋转角度不低于360°；
7 | 超高清电子肠镜 | 1 | 1、具备4K分辨率、NBI（窄带成像）和双焦点放大功能，可清晰显示黏膜微血管和腺管结构； 2、钳子管道：≥3.7mm； 3、导光束三条，能提供高的亮度； 4、具备副送水功能，插入附件，能进行有效吸引； 5、防水连接，内镜与主机连接一步到位； 6、设备兼容现有内镜主机及清洗消毒系统；
8 | 超高清电子胃镜 | 1 | 1、具备4K/8K分辨率，可清晰显示黏膜微细结构； 2、具备NBI（窄带成像）和AFI（自体荧光成像）； 3、具备双焦距功能，可提供两种焦距选择； 4、钳子管道内径≥2.8mm； 5、附带独立送水管道； 6、设备兼容现有内镜主机及清洗消毒系统；
9 | 高端彩超机（用于全身检查） | 1 | 1、睿瞳成像技术：聚焦目标病灶区域的微小细节显示，实现全局精准与局部精细的双实时成像； 2、超微细血流成像技术； 3、弹性成像技术，支持剪切波弹性和应变式弹性； 4、粘弹性成像：提供粘度和频散双定量参数，智能化质控和定量分析工具； 5、造影成像技术，造影定量分析； 6、显微造影； 7、不少于5个探头的配置：（1）单晶体腹部探头 7-1 MHz；（2）矩能线阵探头 18-5 MHz；（3）单晶体相控阵探头 6-1 MHz；（4）单晶体血管探头 10-3 MHz；（5）双平面探头 13-4 MHz； 8、具备DICOM数据开放接口； 9、可连接医院图像系统； 10、配备一台图文工作站、一台超声医师诊断椅、一台诊断床；
10 | 内窥镜摄像设备 | 1 | 1、主要用于内窥镜微创手术，鼻内镜微创手术方面包括鼻炎、鼻窦炎、鼻息肉、鼻囊肿、鼻咽癌、鼻颅底；耳内镜微创手术包括外耳道胆脂瘤、鼓膜修补、鼓室成形、听骨链重建、胆脂瘤中耳炎、镫骨手术等；喉外科手术包括声带白斑、声带结节、声带癌变、声带息肉、囊肿、声带外伤等疾病。另外也可用于标本解剖，用于临床研究以及科研教学使用。 2、4K分辨率不低于3840X2160分辨率，支持光学放大的同时可以实现2倍电子放大； 3、具备专业图像增强功能，具有镜身预测、轮廓增强、电子染色等图像模式； 4、4K专用耳鼻内窥镜，内窥镜支持高温高清灭菌； 5、配备高清图文工作站一套； 6、配备台车一套； 7、配备（0°鼻内镜、30°鼻内镜、70°鼻内镜、0°耳内镜、30°耳内镜）各一套；
11 | 诊断型听力计 | 1 | 1、主要用于诊断治疗耳聋、耳鸣、耳科疾病、耳科相关各种手术术前术后评估； 2、测试项目： 气导，骨导及掩蔽，言语测试，FF自由声场测试，双耳响度平衡测试ABLB，伪聋测试，短增量敏感指数（SISI),Weber韦伯试验，自动阈值测试等。 3、高清图文工作站一套； 4、品牌终端打印机一套；
12 | 听力测试平台 | 1 | 1、主要用于临床客观评估听觉系统功能，辅助诊断听力损失类型、程度及病变部位； 2、探测音：包含226Hz- 8000Hz这个范围； 3、咽鼓管测试包含：完整鼓膜，穿孔鼓膜，咽鼓管异常开发； 4、可接打印机，也可将数据传输至电脑通过电脑进行打印；
13 | 氧气加压医用氧舱 | 2 | 1、舱体内胆为全不锈钢材质，防锈效果好。 2、透明观察窗为大块玻璃，比较方便观察病人。 3、进出氧管道≥2套，分开细调和粗调，加减压开关不受电脑板电源控制，不通外电源也能加减压。 4、活动推床两边放手脚部位床板处各留两个孔，要能穿过手指和粗绳子，方便固定约束病人。
14 | 双反牵引骨折复位专用器械 | 1 | 开展微创闭合复位手术